中心科学实验III课程

实   验   报   告

实验题目：核磁共振波谱法

专    业：化学

姓    名：

指导教师：

组    别：

学    号：

实验日期：2025.11.21

1 实验目的

1.掌握NMR基本原理，理解磁性原子核、静磁场、射频场三大核心要素及核磁共振产生的条件；

2.学会利用NMR谱的参数解析简单化合物的结构；

3.了解核磁共振波谱仪的基本结构，掌握其工作原理；

4.掌握核磁样品的制备规范、波谱仪的基本操作流程（含软件操作）及谱图处理方法，以鲁米诺为例完成实验和波谱解析。

2 实验原理

核磁共振三要素为磁性原子核、外加静磁场及射频场，三者需满足特定条件才能产生核磁共振现象。

2.1	磁性原子核

磁性的原子核是指核自旋量子数不为零的原子核，通常这些原子核具有奇数原子序数或奇数质量序数。具有奇数质量序数的原子核自旋量子数I为半整数，例如1H、13C、15N、19F和 31P等核的自旋量子数为1/2；具有偶数质量序数、奇数原子序数的原子核自旋量子数I为整数，例如14N, 2H和 10B等核的自旋量子数为1；原子序数和质量序数都为偶数的原子核无自旋，例如 12C和 16O核的自旋量子数为0。自旋量子数不为零的核具有自旋角动量（即产生原子核的自旋），由于质子带正电，相当于正电荷在运动，运动的电荷即电流会感应产生磁场，因此，每一个自旋的原子核的物理图像相当于一个磁偶极子。

元素周期表上大部分的元素或其同位素的原子核自旋量子数都不为零，但由于自旋量子数大于1/2的核有核四极增宽，而且有些自旋核的天然丰度很低，有些化合物没有合适的溶剂，因此，液体核磁常检测的磁性核有1H、 13C、 15N、19F和31P等。

2.2	外加静磁场

没有外加磁场时核自旋任意取向，样品的宏观磁偶极矩M为零；外加静磁场时，由于核磁矩与静磁场相互作用，相对磁场会有mI = I，I-1，I-2，……-I+1，-I，个不同的取向。当原子核I =1/2时，磁性核将沿着静磁场方向或反方向做拉莫尔（Larmor）进动，样品的宏观磁偶极矩M不为零。

根据量子力学描述，没有外加静磁场时，核磁矩具有相同的能量，即原子核的能量是简并的；当把含磁性核的样品放入静磁场时，由于核磁矩相对外磁场的取向不同，而具有不同的能量。核磁矩在外磁场方向上的分量也只能取对应的一定数值

对于自旋I＝1/2的原子核，核自旋有两种取向：一种与外加静磁场平行，原子核的能量降低；另一种与外加静磁场反平行，原子核的能量升高。在核磁共振中，由于核磁能级间的差ΔE很小，约为10-2J，在两个核磁能级上分布的原子核数其差值也就很小。两种能量状态的原子核数服从波尔兹曼分布定律：

已知两种能态的能级差ΔE=2μHH，在T=300 K，H=10000 G时，氢核两种能态的数目比为0.999993。即在室温下，处于低能态核比高能态的核数只多百万分之七。核磁共振就是依靠这部分稍微过量的低能态核吸收射频能量产生共振讯号的。由此可见，核磁共振的灵敏度是比较低的。

2.3	射频场

射频场是产生核磁共振的第三要素，通常在垂直于静磁场的方向施加射频场。同样，可以分别用经典理论和量子理论来描述核磁共振条件。根据经典理论，原子核产生共振吸收的条件是：

核磁共振谱仪通常以氢的共振频率来命名，比如，400 MHz核磁共振谱仪，是指该核磁共振谱仪氢核的共振频率为400 MHz，该谱仪磁体的场强为9.395T。由于氢核的磁旋比𝛾𝐻约为碳核的𝛾𝐶的四倍，同一磁场强度下，13C的核磁共振频率约为1H的1/4。当 𝐵0=2.35𝑇，时，1H的共振频率为100.00 MHz，13C的共振频率是25.14 MHz；当 𝐵0=9.395𝑇，时，1H的共振频率为400.00 MHz，13C的共振频率是100.58 MHz（见表9.1。表9.1也给出了几种常测自旋核的天然丰度、相对灵敏度及绝对灵敏度等。天然丰度高的核，叫丰核，比如 1H （99.98%）、27Al（100%）; 天然丰度低的核，叫稀核，比如 13C （1.108%）、29Si（4.9 %）。检测灵敏度与激发核、检测核、共振核的个数以及磁场的强度等多种因数有关。如果以氢核作为参照，把1H的检测灵敏度归一化为一时，13C的绝对检测灵敏度小了约4个数量级，下一部分将进一步阐述如何检测低灵敏度的磁性核。

3 仪器和试剂

3.1 主要仪器

仪器型号：布鲁克 Advance III 400 MHz 核磁共振波谱仪

磁体类型：超导磁体

磁场强度：9.395 T (对应 1H 共振频率 400 MHz)

探头：5 mm 双共振宽带反向探头

工作站及软件：运行 Topspin 4.0 操作系统的计算机工作站

进样系统：手动进样器，配套 Spinner (蓝色转子) 和样品规

其他：核磁管 (外径 5 mm)，移液枪（没用上，试样已经装好）

3.2 试剂

待测样品：鲁米诺

氘代溶剂：氘代DMSO，用于溶解样品并提供锁场信号

内标物：四甲基硅烷 (TMS)，C与H化学位移定标为 0 ppm

4 仪器条件、实验操作步骤和注意事项

4.1 仪器主要设置条件

观测核：1H, 13C

温度：298 K

谱宽：1H: 20 ppm; 13C: 240 ppm

中心频率：1H: 相对于 TMS 为 0 ppm 的频率；13C: 相对于 TMS 为 0 ppm 的频率

采样点数：1H: 64k; 13C: 128k

弛豫延迟：1H: 1 s; 13C: 2 s

扫描次数：1H: 16; 13C: 128

脉冲程序：1H: zg30; 13C: zgpg30

4.2 实验操作步骤 (基于操作规程)

- 开机与准备：

开启工作站，登录系统，双击运行 Topspin 软件。

在命令输入行键入 halt 或 ro off，停止前一样品的测试和旋转。

- 样品制备与装样：

将装有鲁米诺的核磁管插入 Spinner (蓝色转子)，使用样品规调整装样深度，使液柱中心对准转子上的标记线。

键入 ej 指令，通气弹出探头内原有样品。

小心地将装有新样品的转子放入探头入口。

键入 ij 指令，关闭气流，样品在气流推动下平稳落入探头检测区。

- 新建实验：

键入 new 指令，在弹出的对话框中设置：

    - NAME: Ethyl_formate

    - EXPNO: 1 (首次实验)

    - PROCNO: 1

    - Solvent: DMSO（氘代）

    - Experiment: 对于 1H 谱，选择 PROTON；对于 13C 谱，选择 C13CPD。

- 锁场：

键入 lock 指令，在弹出窗口中选择溶剂 DMSO（氘代）。系统自动进行锁场，待锁场水平稳定（Lock Level 曲线平稳）后进行下一步。

- 探头调谐与匹配：

键入 atma 指令，启动探头的自动调谐与匹配程序，确保射频能量高效传递至样品。

- 样品旋转：

键入 ro on 指令，启动样品旋转，通常设置为 20 Hz，以平均磁场在水平方向的不均匀性。

- 匀场：

键入 shim 指令，启动自动梯度匀场程序。此过程需等待数分钟，直至系统提示 "topshim accomplished" 或类似信息，表明磁场均匀性已达最佳。

- 参数设置与采样：

如需调整参数，可键入 ased 进行设置（或直接使用 getprosol 读取的预设参数）。

键入 getprosol 指令，读取并应用当前探头和核种的标准化脉冲参数。

键入 rga 指令，自动设置接收增益。

键入 zg 指令，开始采集 FID 信号。采样过程中可随时键入 tr 查看实时 FID，或点击 Spectrum 按钮预览变换后的谱图。

- 谱图处理：

采样完成后（或使用 halt 中断采样），进行数据处理：

    - efp 或 xfb: 执行傅里叶变换，将 FID 信号转换为频谱。

    - apk: 自动相位校正。

    - absn: 自动基线校正。

    - integ: 对峰进行积分。

使用 calibrate 或手动拖动将 TMS 峰定标为 0 ppm。

- 数据保存与导出：

实验数据自动保存于指定目录。

使用 plot 或 prnt 指令打印谱图，或导出为 PDF、JPEG 等格式。

遵循实验室规定，将数据上传至服务器或使用专用设备拷贝。

4.3 注意事项

- 样品安全：样品必须纯净，不含顺磁性杂质（如过渡金属离子）或固体颗粒，以免影响谱图质量和损坏探头。在通风橱内操作挥发性有机溶剂。

- 仪器安全：装样和取样时动作轻柔，确保核磁管垂直，防止其在探头内破裂。使用 ej/ij 指令时注意气流，防止样品管飞溅。

- 数据质量：

锁场与匀场是关键：必须等待锁场稳定和匀场完成，否则谱图分辨率会严重下降。

浓度适中：样品浓度过低导致信噪比不足，过高可能引起谱线增宽。

参数合理：扫描次数、弛豫延迟等参数需根据样品和核种适当设置。

- 仪器维护：实验结束后务必取出样品。保持实验区域清洁，定期检查液氮和液氦液位。

5结果与讨论

5.1

鲁米诺在 DMSO-d₆ 中的 ¹H NMR 谱图如下图。

图1 谱图

按图中的序号依次进行分析：

A(dd),~7.49: 积分值1.00，即1H，耦合常数。归属：2（芳环）。分析：两耦合常数接近，表示其耦合类型是类似的，位移在芳氢的范围，观察结构可知对应C2上的质子，耦合对应1和3上质子的耦合。

B(s),~7.35: 积分值2.09，即2H。归属：11（氨基）。分析：受羰基强吸电子效应和氢键作用，化学位移显著向低场移动。两个氨基N11质子化学环境一致，呈现为一个宽峰。这个峰对应的质子没有酰肼的活泼，所以峰也没有E(8,9)那么宽。

C(dd),~7.00: 积分值1.04，即1H，耦合常数；以及D(dd),~6.93: 积分值1.00，即1H，耦合常数。归属：1,3（芳环）。分析：观察位移可初步判断是芳环氢的峰，观察耦合常数差别较大，说明是不同的耦合，对应到结构图上分别是间隔3键和4键的耦合。

E(s),~10.8: 积分值1.62，即1H，很宽的单峰。归属：8,9（酰肼）。受羰基吸电子效应和氢键作用，显著地移向低场，并且两个活泼质子化学环境很相似，表现为一个宽的单峰，积分值偏低也体现了这两个质子的活泼。

5.2

5.2.1

图2 谱图

图3 谱图

| 序号（归属） | δ (ppm) | DEPT135 响应 | 碳类型 | 结构分析（归属碳与序号相同） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | ~161.82 | - |  | 离氨基较近的酰肼羰基碳，受氨基共轭给电子效应影响小 |
| 7 | ~152.08 | - |  | 离氨基较远的酰肼羰基碳，受氨基共轭给电子效应影响大 |
| 6 | ~151.07 | - |  | 氨基碳，位移较大 |
| 2 | ~134.45 | 正峰 |  | 芳环碳，位于间位，受氨基的共轭作用小 |
| 4 | ~127.04 | - |  | 受到羰基吸电子作用 |
| 1/3 | ~117.02 | 正峰 |  | 受到氨基共轭给电子作用 |
| 5 | ~110.87 | - |  | 受到羰基吸电子和氨基共轭给电子作用 |
| 3/1 | ~110.07 | 正峰 |  | 受到氨基共轭给电子作用 |

DEPT135谱图中3个正峰与芳环上的—CH完全对应；不存在二级碳故无负峰；相对于CPD谱中缺失的5个信号为5个季碳。

图4

5.3 二维核磁共振谱图（COSY，HSQC，HMBC）

5.3.1 ¹H - ¹H COSY 解析

图 5 ¹H-¹H COSY 谱图

3H - 6H：强交叉峰，耦合峰强，邻位耦合

3H - 7H：强交叉峰，耦合峰强，邻位耦合

6H - 7H：弱交叉峰，间位耦合。

活泼氢无耦合。以上耦合常数模式符合鲁米诺分子的特征。

5.3.2 1H - 13C HSQC解析

HSQC 谱提供直接的 ¹H-¹³C 单键相关。以下相关表明对应序号的H-C的单键：

δH 6.90 - δC 117.02；

δH 6.94 - δC 110.07；

δH 7.458 - δC134.45。

3个芳香氢均找到了对应的碳信号，并呈现在谱图中（即芳环上的C-H对），活泼氢（δH~11-6）不直接与碳相连，故没有任何相关。相关点强度反映碳原子的弛豫特性。

图6 1H-13C HSQC谱图

5.3.3 HMBC解析

HMBC 谱提供关键的远程 ¹H-¹³C 相关。关键远程相关（类型均为³JCH）：

H2~7.458 – C6,7；

H2~7.458 – C4；

H1,3~6.94 – C6,7（可通过与碳的耦合确认H，通过较大位移确认C）；

H1,3,11~6.90 – C3,5,1。

所有芳香氢都与季碳相关，明显指向苯环结构，验证了其存在。

图 8 HMBC 谱

  - 结论

1.	C和H归属：

推理得到最终结构（为方便对比查看，这个结构也已经粘贴到之前的图表的空白处，图表中峰序号与归属相同，例如标号为1的H对应此处原子1上的质子）：

本实验通过综合运用一维及二维核磁共振技术，成功地对鲁米诺（3-氨基邻苯二甲酰肼）的分子结构进行了确证。所有核磁共振数据均与鲁米诺的目标分子结构高度一致，并且各谱图之间也存在明确的印证关系，确证了所测样品即为鲁米诺。

1H NMR清晰揭示了分子中所有质子的化学环境，包括酰肼和氨基活泼氢的宽峰信号，以及芳香质子特征性的裂分模式和符合典型芳香环的耦合常数。13C NMR 结合 DEPT135 实验，明确了分子中存在 3 个芳香 CH 碳和 5 个季碳（含 2个羰基碳），其类型与数量与分子式精确吻合。HSQC 谱准确指认了所有直接相连的 C-H 对，实现了芳香质子与其连接碳原子的一一对应。1H-1H COSY谱则建立了芳香质子间的耦合网络，精确阐明了质子间的连接关系，进而揭示了苯环的取代模式。HMBC谱提供了关键的远程连接信息，特别是酰胺质子、氨基质子与羰基碳，以及芳香质子与季碳的相关，从而完整构建了鲁米诺的分子骨架，为结构确证提供了最终依据。

本次实验成功掌握了布鲁克核磁共振谱仪的基本操作流程，并充分展现了综合运用多种一维及二维 NMR技术进行有机化合物结构解析的完整方法学。鲁米诺结构的成功解析，有力证明了该方法可靠且高效。不仅最终确证了鲁米诺的分子结构，更全面展示了现代核磁共振波谱法在有机化合物结构鉴定中的强大能力。这涵盖了从仪器操作、数据采集到综合解析的全过程，圆满达到了预期的实验目的。

2. 表格

| Sample | C No. | δC(type*) | δH(shape, J/Hz, n) | COSY | HMBC（3J） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | ~161.82(Q) | - | - |  |
|  | 7 | ~152.08(Q) | - | - | H1/H3;H2 |
|  | 6 | ~151.07(Q) | - | - | H1/H3;H2 |
|  | 2 | ~134.45(T) | 7.458(dd, 8.4Hz/7.8Hz, 1H) | H1,H3 |  |
|  | 4 | ~127.04(Q) | - | - | H2 |
|  | 1 | ~117.02(T) | 6.90(dd, 8.3Hz/1.06Hz, 1H) | H2,H3 | H1/H3/H11 |
|  | 5 | ~110.87(Q) | - | - | H1/H3/H11 |
|  | 3 | ~110.07(T) | 6.94(dd, 7.59Hz/1.02Hz, 1H) | H1,H2 | H1/H3/H11 |
|  | 活泼氢 |  | 7.320（宽峰，2H）H5 |  |  |
|  | 活泼氢 |  | 10.9（宽峰，2H）H1,H2 |  |  |